### Тендерлік құжаттамаға №1 қосымша

### Техниклық ерекшелігі

Лот № 1

| № | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық мақсаттағы бұйымдардың атауы ТСО (бұдан әрі – МИ) (үлгісін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Операциялық үстел |  |  |  |
| 2 | Құрал-жабдықтарға қойылатын талаптар | № | Медициналық бұйымға арналған құрамдас бөліктің атауы (медициналық мақсаттағы бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | МИ компонентінің моделі/бренд, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамалары | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Операциялық үстел | Әмбебап операциялық үстел хирургиялық процедуралардың кең ауқымына арналған. хирургиялық операциялар (кеуде, құрсақ, қан тамырлары, пластикалық хирургия, гинекология, урология, проктология, ортопедия және травматология, нейрохирургия, ЛОР-офтальмология). Операция үстелі операция кезінде пациентті барынша ыңғайлы етіп орналастыру үшін қолданылады. операциялық топ үшін. 1. Техникалық сипаттамалар: 1.1. Үстелді реттеу жетегі тәуелсіз электр жетектер жүйесімен электромеханикалық болып табылады; 1.2. Негізгі жақтау материалы эпоксидті жабынмен қапталған болаттан жасалған; 1.3. Колоннаның қаптамасы материалдан жасалған тот баспайтын болат; 1.4. Үстелдің еден негізін жабу материалы жоғары берік ABS пластиктен жасалған; 1.5. Еден негізі үстелдің барлық жағында хирургтың аяқтарына арналған тауашалар бар; 1.6. Төсек бөлімдерінің саны кемінде 4 (орталық, бас, арқа, бөлінген аяқ); 1.7. Үстелдің үстіңгі бөлігін біріктіретін бөліктерді ауыстыру кезінде жылдам құлыптау механизмінің болуы қосымша құралдар мен бұрандаларды қолданбай оңай болуы керек; 1.8. Үстелдің салмағы 220 кг кем емес; 1.9. Үстелдің ені кемінде 540 мм; 1.10. Бүйірлік рельстермен үстелдің үстіңгі жағының ені кемінде 594 мм; 1.11. Керек-жарақтарды бекітуге арналған бүйірлік рельстердің өлшемдері үстелдің бүкіл ұзындығы бойынша орналасқан 10 (+-5мм) x 25 мм (+-5мм); 1.12. Биіктікті электрлік реттеу, қолмен басқару пульті арқылы жүзеге асырылады басқару; 1.13. Кереуеттің ең төменгі биіктігі 598 мм-ден кем емес; 1.14. Кереуеттің максималды биіктігі 898 мм-ден аспайды; 1.15. Тренделебург/анти-Тренделебург позициясы, кем дегенде +/- 30° диапазонында, электрлік, қолмен басқару панелін пайдалану; 1.16. Кемінде 220 ° иілу бұрышы; 1.17. Рефлекторлық иілу бұрышы кемінде 110 °; 1.18. Электрмен, қолмен әр бағытта кем дегенде +/- 20° бүйірлік еңкейту басқару тақтасы; 1.19. Бас бөлігінің ұзындығы 300 мм-ден кем емес, салмағы 6,5 кг-нан аспайды; 1.20. Бас бөлігі, көлбеу диапазоны кем емес +45°/-45°, пневматикалық, қадамсыз, газды серіппемен; 1.21. Артқы бөліктің ұзындығы кемінде 635 мм; 1.22. Артқы бөлім, қолмен басқару панелін пайдаланып, электрлік түрде -40°-тан кем емес +70° диапазонында еңкейту; 1.23. Орталық бөліктің ұзындығы кемінде 510 мм; 1.24. Аяқ бөлігінің ұзындығы 680 мм-ден аспайды; 1.25. Аяқ бөлімі, реттелетін кемінде +20°-тан кемінде -90° диапазонында, пневматикалық, қадамсыз, газды серіппемен; 1.26. Аяқ қимасы, аяқ бөліктерін бүйірлерге ашу бұрышы, 90° кем емес, механикалық; 1.27. Аяқ бөлігінің түрі: бөлінген, алынбалы; 1.28. Үстел негізінің ұзындығы кемінде 1220 мм; 1.29. Үстел негізінің ені кемінде 550 мм; 1.30. Негізгі биіктігі 160 мм-ден аспайды; 1.31. Үстел үстін көлденең күйге (нөлдік жағдайға) автоматты түрде қайтару функциясы қашықтан басқару пультінен жүзеге асырылады; 1.32. Тұтқыр серпімді көбіктен жасалған үстел секцияларының гигиеналық антистатикалық алынбалы матрацтары, рентген сәулелерін өткізетін, қалыңдығы кемінде 80 мм; 1.33. Толық зарядталған батареяның жұмыс уақыты кемінде 180 минутты құрайды. 1.34. Батареяны зарядтау кезінде үстелді пайдалану мүмкіндігі. 1.35. Қолмен басқару пульті арқылы электрлік орталық доңғалақ тежеу ​​жүйесінің болуы және бағандағы басқару тақтасы, құлыптау/құлыпты ашу түймесін басу төмендемейді операциялық үстелді сенімді бекітетін 4 құлыптау тірегінен аз. 1.36. Орталық тежеу ​​жүйесі бар дөңгелектердің түрі, кемінде 4 дана, антистатикалық, қос, диаметрі кемінде 50 мм; 1.37. Қолмен басқару панелінде жарық индикаторлары болуы керек (батарея зарядының деңгейі, құлыптау, зарядтау, күй көрсеткіші). 1.38. Қолмен басқару панелінде алдын ала орнатылған немесе бағдарламаланатын кесте позициялары үшін кемінде 2 перненің болуы. 1.39. Бағандағы күту режимінің басқару тақтасы қолмен басқару панелімен бірдей параметрлерге ие (мембраналық пернетақта қызмет көрсету көрсеткіштерін және зарядтау күйі туралы ақпаратты көрсетеді, батарея және жұмыс үстелі) 1.40. Кіріс кернеуі 100–240 Вак. ток; 1.41. Жиілік 50/60 Гц 1.42. Литий батареялары 24 В тұрақты ток 2,25 Ah x 2 1.43. Электр тогының соғуынан қорғау - I класс; 1.44. Электрлік қорғаныс дәрежесі - В түрі; 1.45. Сұйықтықтан қорғау - IPX4; 1.46. Пациентті, матрацтарды және керек-жарақтарды қоса алғанда, кемінде 280 кг қауіпсіз жұмыс жүктемесі; 1.47. Ең жоғары көтеру қабілеті кемінде 460 кг. | 1 дана |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |
|  |  | 1 | Қол демалысы | үстелге бекітуге арналған алюминий құлпы бар (өлшемі: ұзындығы мин. 620 мм, ені мин. 170 мм, білік мин. 150 мм), бір қолмен реттелетін, биіктіктің әртүрлі параметрлері, көлденең және тік айналу, кең ауқымда бұрыштық реттеу, микробқа қарсы жабыны бар реттелетін тұтқа. Тұтқыр серпімді көбіктен жасалған қолды тіреуге арналған жұмсақ жастық, екі қабатты құрылым нервтерді зақымданудан қорғайды және қолға қысымды төмендетеді, Velcro бекіткіші (өлшемі: ұзындығы 625 мм кем емес, ені 170 мм кем емес, қалыңдығы кем емес 50 мм). | 2 дана. |
|  |  | 2 | Қол белдіктері | Velcro бекіткіші бар жоғары сапалы толтырылған қолды тіреу белдігі пациенттерге қолдау мен қауіпсіздікті қамтамасыз етуі керек, ыңғайлы төсеу қалыптасу ықтималдығын азайтады абразиялар (жатырдың өлшемі 60 мм-ден кем емес, 200 мм-ден көп емес), белдіктің жалпы ұзындығы 700 мм-ден кем емес. | 2 дана. |
|  |  | 3 | Бөлінген аяқ бөлігіне арналған бау | премиум төселген аяқ бауы Velcro бекіткіші пациенттерге қолдау мен қауіпсіздікті қамтамасыз етуі керек, ыңғайлы жұмсақ төсем қажалу ықтималдығын азайтады (жастықтың өлшемі кемінде 80 мм, 400 мм аспайды), белдіктің жалпы ұзындығы кемінде 1400 мм. | 2 дана. |
|  |  | 4 | Аяқ пен дене белдігі | Велкро және ілгек бекіткіштері бар премиум төселген аяқ пен дене белдігі пациенттер үшін қолдау мен қауіпсіздікті қамтамасыз етуі керек, ыңғайлы төсеу қажалу ықтималдығын азайтады (жастықтың өлшемі мин. 110 мм, макс. 550 мм), баудың жалпы ұзындығы кемінде 2200 мм. | 1 дана |
|  |  | 5 | Қол белдіктері | Velcro бекіткіші бар премиум жұмсақ білезік бауы, пациенттер үшін қолдау мен қауіпсіздікті қамтамасыз етуі керек, ыңғайлы жұмсақ төсем қажалу ықтималдығын азайтады (жастықтың өлшемі кемінде 60 мм, 380 мм көп емес), баудың жалпы ұзындығы кемінде 500 мм. | 2 дана. |
|  |  | 6 | Тегіс өзек қысқышы | жеңіл, алюминий көп функциялы қысқышты, 6x25 мм жалпақ өзекшемен және диаметрі 18 мм дөңгелек өзекпен, микробқа қарсы жабыны бар керме иінмен пайдалануға болады. | 2 дана. |
|  |  | 7 | Кеңейту жолақтары мен қысқышы бар анестезия экраны | тот баспайтын болаттан жасалған жақтау, қадамдық биіктікті реттеу, ұзартқыш жақтауларды, микробқа қарсы қатайтатын тұтқасы бар жеңіл алюминий көп функциялы қысқышты пайдаланып ұзартылуы мүмкін. | 2 дана. |
|  |  | 8 | жастық сақинасы | Жабық сақиналы жастық (ересек), шалқасынан жатқызуға арналған гель көбік материалы, операцияның барлық түрлерінде науқастың басын, бетін, мойнын және құлағын қорғайды, басына қысымды жеңілдетеді, өлшемдері 20х7,5х4,5 см кем емес. | 1 дана |
|  |  | 9 | Пациенттің орналасу жастығы | пациенттің орналасуына арналған матрац, гельдік материал, өлшемі 380х125х63 мм кем емес. | 1 дана |
|  |  | 10 | Тізе жастықшалары | астында пайдалануға арналған жартылай шеңберлі тірек жастығы эргономикалық жасау үшін жіліншіктер мен тізелер науқасқа арналған хирургиялық позиция, оңай тазалау, өлшемі 550х200х100 мм кем емес. | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары мен тозу бөлшектері: |  |  |  |
| 3 | Жұмыс жағдайларына қойылатын талаптар | Қоршаған орта температурасы +10°C+ дейін40°C. Қоршаған орта қысымы 54 - 106 кПа Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 30%-дан 75%-ға дейін. Тасымалдау және сақтау шарттары: Ауа температурасы -10 ° C-тан + + дейін40°C/ +10°C+ дейін40°C. |  |  |  |
| 4 | Медициналық бұйымдарды жеткізу шарттары (INCOTERMS 2010 сәйкес) | DDP тағайындау орны |  |  |  |
| 5 | MI жеткізу уақыты мен орны | 45 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Алматы қаласы, Төле би, 93 |  |  |  |
| 6 | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы қызмет көрсету орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық бұйымға кепілдік қызмет көрсету шарттары | MI кепілдік қызметі кемінде 37 ай. Жоспарлы жөндеу жылына кемінде бір рет жүргізілуі керек. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады және мыналарды қамтуы керек: - тозған тетіктерді ауыстыру; - медициналық бұйымның жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - өнімді баптау және реттеу; осы өнімге тән жұмыс және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда күрделі жөндеу; - бұйым корпусының және оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген өнімнің белгілі бір түріне тән басқа операциялар |  |  |  |

Директор                                                                                          Куанышбекова Р.Т.

### Приложение №1  к Тендерной документации

### Техническая спецификация

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий ТСО (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Стол операционный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Стол операционный | Стол операционный универсальный предназначен для проведения широкого спектра хирургических операций (торакальная, абдоминальная, сосудистая, пластическая хирургия, в гинекологии, урологии, проктологии, ортопедии и травматологии, нейрохирургии, лор-офтальмологии). Операционный стол используется для расположения на нем пациента при проведении операций с максимальным удобством для операционной бригады. 1. Технические характеристики: 1.1. Привод регулировки стола электромеханический с системой независимых электроприводов; 1.2. Материал рамной конструкции основания выполнен из стали с эпоксидным покрытием; 1.3. Материал обшивки колонны выполнен из нержавеющей стали; 1.4. Материал обшивки напольного основания стола выполнен из высокопрочного ABS-пластика; 1.5. Напольное основание имеет ниши для ног хирурга со всех сторон стола; 1.6. Количество секций ложа не менее 4–х (центральная, головная, спинная, ножная разделенная); 1.7. Наличие механизма быстрого защелкивания при смене секций, соединение частей столешницы должно быть легким, без использования дополнительных инструментов и винтов; 1.8. Вес стола не менее 220 кг; 1.9. Ширина столешницы не менее 540 мм; 1.10. Ширина столешницы с боковыми поручнями не менее 594 мм; 1.11. Размеры боковых рельсов для крепления принадлежностей 10(+-5мм) х 25 мм (+-5мм), располагаются по всей длине стола; 1.12. Регулировка высоты электрическая, осуществляется с помощью ручного пульта управления; 1.13. Минимальная высота ложа не менее 598 мм; 1.14. Максимальная высота ложа не более 898 мм; 1.15. Положение Тренделебург /анти-Тренделебург в диапазоне не менее +/- 30°, электрически, с помощью ручного пульта управления; 1.16. Угол сгибания Flex не менее 220°; 1.17. Угол сгибания Reflex не менее 110°; 1.18. Боковой наклон не менее +/- 20° в каждую сторону, электрически, с помощью ручного пульта управления; 1.19. Длинна головной секции не менее 300 мм, вес не более 6,5кг; 1.20. Головная секция, наклон в диапазоне не менее +45°/-45°, пневматически, бесступенчато, с помощью газовой пружины; 1.21. Длина спинной секции не менее 635 мм; 1.22. Спинная секция, наклон в диапазоне не менее -40° до не менее +70°, электрически, с помощью ручного пульта управления; 1.23. Длина центральной секции не менее 510 мм; 1.24. Длина ножной секции не более 680 мм; 1.25. Ножная секция, регулировка в диапазоне не менее +20°до не менее -90°, пневматически, бесступенчато, с помощью газовой пружины; 1.26. Ножная секция, угол разведения ножных секций в стороны, не менее не менее 90°, механически; 1.27. Тип ножной секции: разделенная, съемная; 1.28. Длинна основания стола не менее 1220 мм; 1.29. Ширина основания стола не менее 550 мм; 1.30. Высота основания не более 160 мм; 1.31. Функция автоматического возврата столешницы в горизонтальное положение (нулевая позиция) осуществляется с дистанционного пульта управления; 1.32. Гигиеничные антистатические съемные матрацы секций стола из вязкоупругой пены, пропускающие рентгеновские лучи, толщина не менее 80 мм; 1.33. Время работы от полностью заряженной аккумуляторной батареи не менее – 180мин. 1.34. Возможность использования стола во время подзарядки аккумулятора. 1.35. Наличие системы центрального тормоза колес электрически с помощью ручного пульта управления и панели управления на колонне при нажатии кнопки блокировки/разблокировки происходит опускание не менее 4-х стопорных опор, которые надежно фиксируют операционный стол. 1.36. Тип колес с системой центрального тормоза, не менее 4 шт., антистатические, сдвоенные, диаметр не менее 50 мм; 1.37. На ручном пульте управления должны быть предусмотрены световые индикаторы (индикатор уровня заряда аккумулятора, блокировки, зарядки, состояния). 1.38. Наличие на ручном пульте управления не менее 2 клавиш для предустановленных или программируемых положений стола. 1.39. Панель резервного управления на колонне имеет те же настройки, что и пульт ручного управления (на мембранной клавиатуре отображаются сервисные индикаторы и информация о состоянии зарядки, аккумулятора и рабочего стола) 1.40. Напряжение на входе 100–240 В пер. тока; 1.41. Частота 50/60 Гц 1.42. Литиевый аккумуляторы 24 В пост т. 2,25 А·ч x 2 1.43. Защита от поражения электротоком - Класс I; 1.44. Степень электрозащиты - Тип В; 1.45. Защита от жидкостей - IPX4; 1.46. Безопасная рабочая нагрузка не менее 280кг, включая пациента, матрасы и принадлежности; 1.47. Максимальная подъемная способность не менее 460 кг. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Опора для руки | с алюминиевым замком для фиксации к столу (размер: длина не менее 620 мм, ширина не менее 170 мм, стержень не менее 150 мм), регулируемая одной рукой, разнообразные варианты регулировки по высоте, с поворотом по горизонтали и вертикали, угловая регулировка в широком диапазоне, регулирующая ручка с антимикробным покрытием. Мягкая подушка к опоре для руки из упруговязкой пены, двуслойная структура предохраняет нервы от повреждения и снижает давление на руку, застёжка «липучка», (размер: длина не менее 625 мм, ширина не менее 170 мм, толщина не менее 50 мм). | 2 шт. |
|  |  | 2 | Ремни для опоры руки | мягкий ремень для опоры руки премиум-класса с креплением «липучка» должен обеспечивать поддержку и безопасность для пациентов, удобная мягкая накладка снижает вероятность образования ссадин (размер накладки не менее 60 мм, не более 200 мм), общая длина ремня не менее 700 мм. | 2 шт. |
|  |  | 3 | Ремень для раздельной ножной секции | мягкий ремень для ножной секции премиум-класса с креплением «липучка» должен обеспечивать поддержку и безопасность для пациентов, удобная мягкая накладка снижает вероятность образования ссадин (размер накладки не менее 80 мм, не более 400 мм), общая длина ремня не менее 1400 мм. | 2 шт. |
|  |  | 4 | Ремень для ног и тела | мягкий ремень для ног и тела премиум-класса с креплениями типа «липучка» и на крючках должен обеспечивать поддержку и безопасность для пациентов, удобная мягкая накладка снижает вероятность образования ссадин (размер накладки не менее 110 мм, не более 550 мм), общая длина ремня не менее 2200 мм. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Ремни для запястий | мягкий ремень для запястья премиум-класса с креплением «липучка», должен обеспечивать поддержку и безопасность для пациентов, удобная мягкая накладка снижает вероятность образования ссадин (размер накладки не менее 60 мм, не более 380 мм), общая длина ремня не менее 500 мм. | 2 шт. |
|  |  | 6 | Зажим для плоских штанг | облегчённый, алюминиевый многофункциональный зажим, может использоваться с плоской штангой 6х25мм и круглой штангой диаметром 18мм, натяжной рычаг с антимикробным покрытием. | 2 шт. |
|  |  | 7 | Анестезиологический экран с расширяющими рейками и зажимом | рамка из нержавеющей стали, пошаговая регулировка по высоте, возможность удлинения с помощью удлинительных рамок, облегчённый алюминиевый многофункциональный зажим с затяжной ручкой с антимикробным покрытием. | 2 шт. |
|  |  | 8 | Подушка кольцо | подушка кольцо закрытое (взрослое), материал гель-пена, для положения лёжа на спине, защищает голову, лицо, шею и уши пациента во время проведения всех типов операций, облегчает давление на голову, размеры не менее 20x7.5x4.5 см. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Подушка позиционирования пациента | матрац для позиционирования пациента, материал гель, размер не менее 380х125х63 мм. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Подушки для подколенников | полукруглая подушка-опора для использования под голенью и коленями с целью создания эргономичной хирургической позиции для пациента, лёгкая чистка, размер не менее 550x200x100 мм. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающей среды от +10°C до +40°C. Окружающее давление 54 до 106 kPa Относительная влажность воздуха от 30% до 75%. Условия транспортировки и хранения: Температура воздуха от -10°C до +40°C / +10°C до +40°C. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | 45 календарных дней Адрес: город Алматы, Толе би, 93 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Директор                                                                                          Куанышбекова Р.Т.